福州市住房和城乡建设局关于预拌混凝土企业实验室动态核查表

- 管理要求

1.1实验室应具备《福建省预拌混凝土质量管理办法》要求的检测能力（附件1）。

1.2 仪器设备须满足相应检验项目所需配置的要求。

1.3 检（试）验环境应符合国家、福建省现行有关规范、标准的要求。

附件1

预拌混凝土实验室检测能力要求一览表

| 序号 | 项目 |  | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 |  | 凝结时间、安定性、胶砂强度、氧化镁、氯离子含量、碱含量 |  |
| 2 | 砂 |  | 颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、坚固性、氯离子含量、有害物质含量、石粉含量、压碎值、贝壳含量 | 石粉含量、压碎值仅针对使用机制砂的企业，贝壳含量仅针对使用天然砂的企业 |
| 3 | 石 |  | 颗粒级配、针片状颗粒含量、含泥量、泥块含量、压碎指标、坚固性、岩石抗压强度 |  |
| 4 | 掺合料 | 粉煤灰 | 细度、需水量比、烧失量、三氧化硫含量 | 企业根据使用的掺合料具备相应的检测能力 |
|  |  | 矿粉 | 比表面积、活性指数、流动度比 |  |
| 5 | 外加剂 | 通用 | 减水率、凝结时间差、抗压强度比、pH值、氯离子含量、碱含量 | 企业应具备外加剂通用检测能力，其它根据使用的外加剂具备相应的检测能力 |
|  |  | 膨胀剂 | 凝结时间、限制膨胀率、抗压强度 |  |
|  |  | 引气剂和引气减水剂 | 含气量 |  |
|  |  | 防冻剂 | 含气量、50次冻融强度损失率比 |  |
| 6 | 混凝土 |  | 配合比设计、抗压强度、坍落度、坍落度经时损失、凝结时间、表观密度、抗渗性能、泌水、含气量、拌合物中水溶性氯离子含量 |  |

- 注：黑体字部分为实验室原则上必备的检测能力，非黑体字部分企业可委托有资质检测机构并提供有效的委托合同。

1.2实验室仪器设备管理

1.实验室仪器设备应建立《仪器设备一览表》、《仪器设备年度保养计划》等，仪器设备上应贴有设备唯一编号、设备名称、型号、保管人。

2.对国家依法管理的计量器具（测量设备）应按时送具有资质的计量检定机构检定；对计量机构不受理的测量设备，必须按照量值溯源图制定自校规程，并根据测量设备的使用频次和场合，合理规定校准周期，形成《计量器具周期检定/校准计划》。

3.经仪器检定/校准/自校或功能确认后的测量仪器，应有“合格”“准用”“限用”“停用”等确认标志，实行彩色标志管理，通常上述标志用“绿”“黄”“红”等三种颜色标志表示，以明显区分，防止误用。

4.为确保试验用计量器具在两次检定/校准期间，保持良好的可信度，需定期对新购置（建立）的、经常使用的、移动使用的、运行过程中有可疑现象的计量器具进行期间核查。

5.保存对检测或校准具有重要影响的设备及其软件档案：说明书、开箱验收单、维护和保养记录、检定/校准报告、检定/校准证书确认表、仪器设备自校记录、仪器设备运转记录等。

仪器设备须满足相应检验项目所需配置的要求

企业名称：（盖章）                 填表时间：    年    月   日

| 1 | 实验室仪器设备应建立《仪器设备一览表》、《仪器设备年度保养计划》等，仪器设备上应贴有设备唯一编号、设备名称、型号、保管人。 |  | □是 □否 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不满足原因： |  |  |  |  |
| 2 |  | 对国家依法管理的计量器具（测量设备）应按时送具有资质的计量检定机构检定；对计量机构不受理的测量设备，必须按照量值溯源图制定自校规程，并根据测量设备的使用频次和场合，合理规定校准周期，形成《计量器具周期检定/校准计划》。 | □是 □否 |  |
| 不满足原因： |  |  |  |  |
| 3 |  | 经仪器检定/校准/自校或功能确认后的测量仪器，应有“合格”“准用”“限用”“停用”等确认标志，实行彩色标志管理，通常上述标志用“绿”“黄”“红”等三种颜色标志表示，以明显区分，防止误用。 |  | □是 □否 |
| 不满足原因： |  |  |  |  |
| 4 |  | 为确保试验用计量器具在两次检定/校准期间，保持良好的可信度，需定期对新购置（建立）的、经常使用的、移动使用的、运行过程中有可疑现象的计量器具进行期间核查。 |  | □是 □否 |
| 不满足原因： |  |  |  |  |
| 5 |  | 保存对检测或校准具有重要影响的设备及其软件档案：说明书、开箱验收单、维护和保养记录、检定/校准报告、检定/校准证书确认表、仪器设备自校记录、仪器设备运转记录等。 |  | □是 □否 |
| 不满足原因： |  |  |  |  |

1.3 检（试）验环境要求

| - 1 | - 混凝土标准养护室面积不少于30平方米，且应能满足生产和检（试）验要求。 | □是 □否 |
| --- | --- | --- |